대구광역시서구 대기정보시스템

유지관리 용역 과업지시서

2023. 1.

	대구광역시서구청
	(www.dgs.go.kr)

(환경청소과)

대구광역시서구 대기(악취)정보시스템

유지관리 용역 과업지시서

1. 과업지시명

- 대구광역시 서구 대기정보시스템 유지관리 용역 과업지시서

2. 용 역 기 간 : 2023. 3 ~ 2024. 2 (12개월)

3. 목      적

- 시스템의 주기적인 점검으로 시스템의 안정적인 운영을 위한 유지관리

- 측정센서 등 감도보정 및 노후센서 순차적 교체로 데이터 신뢰성 확보

- 유사시 신속한 대처로 실시간 상시 감시기능 유지

4. 시스템 현황

가. 악취측정기 (18개소)

연번	설치장소	소 재 지	측정항목	비고
1	성광아이앤디 주변 전주	염색공단천로79	H₂S, NH₃, TVOC
2	㈜진영피앤티 주변 전주	염색공단천로 31	H₂S, NH₃, TVOC
3	진흥산업 주변 전주	염색공단천로19길 20	H₂S, NH₃, TVOC
4	㈜동진상상 주변 전주	염색공단로 90	H₂S, NH₃, TVOC
5	대경정공 주변 전주	염색공단로 58	H₂S, NH₃, TVOC
6	비산7동 주민센터 옥상	염색공단로5길 4	H₂S, NH₃, TVOC
7	삼우DFC 주변전주	염색공단로13길 22	H₂S, NH₃, TVOC
8	다이텍연구원 B동 남측 1층 옥상	달서천로 92	H₂S, NH₃, TVOC
9	서부소방서 남측 도로변	평리동 70-4	H₂S, NH₃, TVOC
10	한전대구경북본부자재센터 112동 옥상	북비산로 27	H₂S, NH₃, TVOC
11	서평초등학교 옥상	서대구로45길 60	H₂S, NH₃, TVOC
12	서구 국민체육센터 옥상	문화로 72	H₂S, NH₃, TVOC
13	상중이동주민센터	당산로 343	H₂S, NH₃, TVOC
14	상리공원 주차장 CCTV 지주	중리동 1173	H₂S, NH₃, TVOC
15	서대구어린이집 옥상	평리로35길 10	H₂S, NH₃, TVOC
16	내당4동주민센터 옥상	서대구로3길 46	H₂S, NH₃, TVOC
17	서구청(보건소) 옥상	국채보상로 257	H₂S, NH₃, TVOC
18	비산5동주민센터 옥상	달서천로65길 17	H₂S, NH₃, TVOC

나. 미세먼지측정기 (2개소)

연번	설치장소	소 재 지	제조사	비 고
1	비산7동주민센터	염색공단로5길 4	센트리
2	서평초등학교	서대구로45길 60	센트리

다. 기상측정기 (2개소)

연번	설치장소	소 재 지	제조사	비 고
1	다이텍연구원 F동 옥상	염색공단로 117	영진기술(주)
2	서구청(보건소) 옥상	국채보상로 257	영진기술(주)

라. 고성능 파노라마 일체형 CCTV (2개소)

연번	설치장소	소 재 지	제조사	비고
1	다이텍연구원 F동 옥상	염색공단로 117	(유)하이크비전코리아
2	한국섬유개발연구원 본관 옥상	국채보상로 136	“

마. 상황실 및 서버 등

연번	대상장비 명	납품회사	수 량	비고
1	멀티비젼시스템	㈜센코	1set(2*4)
2	관리 PC	㈜센코	2
3	로컬 UTM	㈜센코	22
4	서버 렉장비	㈜센코	1
5	키오스크	㈜센코	1
6	WAS서버	㈜센코	1
7	DB서버	㈜센코	1
8	기상모델링 서버(윈도우)	㈜센코	1
9	악취모델링 서버(리눅스)	㈜센코	1
10	IP-SAN Storage	㈜센코	1
11	L2 광 기가 24포트 Switch	㈜센코	1
12	L2 광 기가 8포트 Switch	㈜센코	1
13	메인 UTM	㈜센코	1

바. 프로그램

연번	대상장비 명	제작회사	수 량	비고
1	데이터 수집 미들웨어	영진기술(주)	1
2	통합모니터링 소프트웨어	영진기술(주)	1
3	모바일웹 소프트웨어	영진기술(주)	1
4	기존 센서 데이터 수집 에이젼트 소프트웨어	영진기술(주)	1
5	악취 모델링 솔루션	영진기술(주)	1
6	기상 모델링 솔루션	영진기술(주)	1
7	업체 DB 소프트웨어	영진기술(주)	1

사. 악취측정 자동시료채집기(6개소)

연번	설치장소	소재지	제작회사	측정항목	비고
1	비산7동 치안센터 옥상	염색공단로 21(비산동)	영진기술㈜	복합악취
2	서평초등학교 옥상	서대구로45길 60(평리동)	영진기술㈜	복합악취
3	상리양궁장 관리동 옥상	중리동 산198-3	영진기술㈜	복합악취
4	계성고등학교 옥상	새방로 171(상리동)	영진기술㈜	복합악취
5	상리2동 마을회관 옥상	가르뱅이로 63-24(이현동)	영진기술㈜	복합악취
6	상중이동 행정복지센터 옥상	당산로 343(중리동)	영진기술㈜	복합악취

5. 유지관리 지침 수행 내용

가. 점검 사항

1) 통상점검(4,7,8,10월 5일 이내 완료)

가) 대기정보시스템의 각 기기별 장비성능을 유지하기 위해 가동상태(전기,

통신, 측정장비 등과 그 부대시설)에 대해 실시하는 점검

- 측정장비 등의 각 기기별 교정

- 소모품 및 성능저하 부품 교체

- 전체 외부 장비에 대하여 지점당 연 2회 점검이 되도록 매월 장비를            나눠서 점검 한다. (총 30개소의 장비를 15개소씩 점검 및 보정)

나) 통상점검을 수행하는 항목기준은 <별표1>를 적용한다.

다) 대상기기의 점검결과를 작성(별지 1호서식)하여 제출한다.

2) 정기점검(3,6,9,12월 7일 이내 완료)

가) 대기정보시스템의 각 기능별 유기적인 운영성능을 유지하기 위해 세부

상태(서버 및 프로그램,멀티비젼 등 상황실 내부의 장비)에

대해 실시하는 점검

- 상황실 내부 멀티비젼 등 장비 기능 점검

- 측정센서 보정, 소모품 및 성능저하 부품 교체

- 서버 및 각 프로그램 등의 보안 업데이트/기능 등 정상동작 확인 및 수정

나) 정기점검을 수행하는 항목기준은 <별표1>를 적용한다.

다) 대상기기의 점검결과를 작성(별지 2호서식)하여 제출한다.

3) 긴급점검(연 6회에 한하여 통보 36시간 이내 완료)

가) 대기정보시스템의 기기적인 고장 또는 측정자료 등의 이상 발생시, 수리

또는 원인규명을 위해 신속히 정상가동을 시키는 비정기적인 점검

나) 대상기기의 점검결과를 작성(별지 3호서식)하여 제출한다.

다) 긴급점검은 무상점검을 원칙으로 한다.

4) 공통사항

가) 부득이한 사정으로 점검기간이 지연될 경우에는 그 사유를 서면으로

작성하여 승인을 받아야 한다.

나) 점검 및 수리작업 시 제반사고(기기파손, 전기사고, 가스사고, 화재 및

기타 안전사고, 인사사고 등)가 발생할 경우 이로 인해 추가적인 장애가

발생하지 않도록 조치하여 작업한다.

다) 점검 이후 7일 내 추가적인 장애가 발생하게 되면 그 즉시 즉각적으로 정상운영이 되도록 조치하여 작업한다.

다) 각 장비별 유지·보수 관리 점검항목<별표 1> 외의 정상운영에 필요한

점검은 2023년도 정보통신공사 표준품샘의 [해설]을 따른다

라) 대구광역시서구청 환경청소과의 보유 소모품 외, 각 지점 및 장비별 정상

운영에 필요한 부품의 가격이 개당 50만원 이하는 낙찰자가 부담한다.

마) 계약된 업체는 정기/통상점검으로 방문시 시스템에 저장된 데이터를

2개의 외장 하드에 백업을 받아야 하며, 백업받은 외장하드는 대구광역시

서구청 감독관이 하나를 보관하고 다른 하나는 계약업체에서 보관하여,            장애에 의한 데이터 손실이 발생시 바로 복원이 가능하도록 조치 하여야 한다.

※ 소모품 보유내역(대구광역시서구청 환경청소과)

대상장비명	소모품명	수량
악취측정기	NH₃센서	6EA
	H₂S 센서	6EA
	TVOC 센서	5EA
	복합악취 센서	7EA
	수분 필터	23EA

나. 기술적 이해

- 대기정보시스템의 원활한 운영 및 정도관리를 위하여 측정기 전반에 관한

이론과 실습교육, 고장시 응급조치, 교정방법 등을 이해하고 습득하여 유지

보수를 위한 기술적 이해를 가져야 한다.

6. 부품 관리

가. 부품 수급 및 보유

1) 대기정보시스템의 안정적인 운영을 위해 구매지연으로 결측되는 사례가

없도록 측정장비 등의 유지 및 보수에 필요한 모든 예비부품을 확보하여야

한다.

2) 대기정보시스템의 정기점검 및 통상점검 등을 실시하여 확인한 성능저하

부품을 바로 수급 가능하도록 조치하여야 한다.

3) 대기정보시스템의 고장 발생시 긴급 점검 및 보수를 수행하기 위해 신속히

대처하여야 한다.

나. 부품 교체

- 대기정보시스템의 측정장비 등의 고장 또는 성능저하로 부품을 교체할 경우

사전에  준비한 예비부품으로 바로 교체하고, 불용품은 사진 및  근거를 남겨

불용처리하고 추가 예비부품을 확보한다.

7. 가동률 향상

가. 각 측정기는 항상 최상의 상태에서 정상가동될 수 있도록 하여야 하며, 예측

하지 못한 부품의 파손, 장비의 반출수리 등으로 장기간 결측이 예상될 때

에는 대체기의 투입 등 제반조치를 취하여야 한다.

나. 점검 시 각 장비별 가동율을 확인하여 제출하고 가동률 향상을 위해 최선을

다하여야 한다.

다. 각 측정기 등의 고장 시 14일 이내에 안정적인 운영이 되도록 조치하여야 하며, 기간이 연장될 경우 그 사유를 서면으로 작성하여 보고하여야 한다.

8. 측정기의 성능검사

가. 대기정보시스템의 측정기 등 장비에 대해 필요한 경우에는 성능검사를 실시

하고 성적서를 제출하여야 한다.

나. 측정기 등 고장이나 노후화로 인하여 수리 및 정도관리가 어려운 장비의

불용판정을 위해 필요한 경우에는 제조사의 장비 진단 소견서 또는 시험

성적서를 받아 제출하여야 한다.

9. 수행자격

본 유지관리지침을 수행하기 위하여 다음의 각 사항을 충족하여야 하며, 유지

관리 계약 시 관련 증빙자료를 제출하여야 한다.

가. 면허사항

1) 정보통신공사업법 제14조에 따른 정보통신공사업 면허를 보유한 업체

2) 소프트웨어산업진흥법 제24조에 따라 소프트웨어사업자로 신고되어 있는

업체

나. 지역제한

- 수탁 업무의 원활한 수행을 위하여 주된 영업소의 소재지가 입찰공고일

전일부터 입찰일까지 대구광역시에 소재하는 업체

다. 기타 사항

- 원활한 유지관리를 위하여 우리구와 협약을 체결한 제조사(또는 공급사)의

“물품공급 및 기술지원 확약서”를 계약 시 제출하여야 함.

10. 용어 정리

가. “발주자”란 용역의 제조 납품 및 설치를 위하여 입찰을 집행하거나

발주하고 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

나. “계약자”란 본 용역에 관한 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를

말하며, 기타 규정에 따라 인정된 계약자의 대리인, 승계인을 포함한다.

다. 본 과업지시서의 항목 및 주요내용의 누락 또는 불분명한 사항은 발주

기관과 협의하여 결정토록 하되, 상호 이견이 있을 때에는 본 사업의

목표에 부합되는 범위 내에서 발주기관의 해석과 지시에 따라야 한다.

< 별표 1 >

각 장비별 유지․보수 관리 점검항목

1. 대기정보시스템 상황실

구 분	통상점검(연4회 : 4, 7, 8, 10월)	정기점검(연4회 : 3, 6, 9, 12월)
멀티비젼	- 동작 상태 점검 패널 픽셀 점검 전원 상태 점검 HDMI 케이블 점검	좌동
관리 PC	- 윈도우 업데이트 여부 확인 및 실행 - 동작 상태 점검 및 수정 바이러스 검사 키보드 모니터 등 기능 검사 영상 출력 제어 기능 검사	“
광모뎀	- 광모뎀 동작 상태 점검 광회선 검사 통신상태 검사	“
로컬 UTM	- 동작 상태 점검 추가 업데이트가 있는지 여부 검사 업데이트 발생시 업데이트 설정기능 검사	“
키오스크	- 윈도우 업데이트 여부 확인 및 실행 - 동작 상태 점검 및 수정 출력 상태 검사 기능 상태 검사	“
서버렉장비 등	- 렉, 통신 설비 등 상태 점검 파손 여부 검사 기능 여부 검사	“
기타	- 그밖의 통신장비 일체 점검 통신 장비 회선 검사	“

※ 통신망의 경우 KT 임대망으로 구축되어 있어 KT측과 유지적인 협조체제하에  원활한 업무를 추진한다.

2. 측정장비 등

구 분		통상점검(연4회 : 4, 7, 8, 10월)	정기점검(연4회 : 3, 6, 9, 12월)
악취측정 장비 (악취측정 자동시료채집기 포함)	센서부	- 센서 상태 점검 - 센서 필터 점검 - 센서 보드 점검	- 센서 상태 점검 - 센서 필터 점검 - 센서 보드 점검 - 센서 감도보정 작업
미세먼지 측정장비	센서부	- 센서 상태 점검	- 센서 상태 점검 - 센서 감도보정 작업
기상측정 장비	센서부	- 센서 설치 상태 점검 - 풍향․풍속․온도․습도 센서 감지상태 점검 및 보정작업	좌동
	센서데이터 수집 보드	- 동작 상태 점검	“
	기상 데이터 변환 전송 장치	- 시리얼 통신 상태 점검 - 기상 게이트웨이 동작 상태 점검 - 보드 상태 점검	“
	설비류	- 피뢰침 및 기상타워 점검	“
감시용 CCTV		- 동작 상태 점검 - CCTV 커버 세척 - 부속장치 점검 - 광 모뎀 동작 상태 점검	“
공통사항	통신부 등	- 무선통신 점검 - 통신보드 점검 - 모뎀 동작 상태 점검	“
	UTM 보안장비	- 정상 작동 여부 점검 - UTM과 터널링 상태 점검	“
	전원부 등	- 전원상태 점검 - 동작상태 점검 - 통신 및 분전함 상태 점검	“
	기타	- 지지대 등 점검 - 함체 청소	“

※ 각 장비별 현장 설치업체 및 설치지점 주거인과 협의하여 작업을 수행한다.

3. 서버 등(정보시스템실)

구 분	통상점검(연4회 : 4, 7, 8, 10월)	정기점검(연4회 : 3, 6, 9, 12월)
악취모델링서버	-	- 필요시 리눅스 시스템 업데이트 - 동작상태 점검
기상모델링 서버	-	- 윈도우 업데이트 여부 확인 및 실행 - 동작상태 점검
WAS 서버	-	- 윈도우 업데이트 여부 확인 및 실행 - 동작상태 점검 및 수정
DB서버	-	- 윈도우 업데이트 여부 확인 및 실행 - 동작상태 점검 및 수정 - 데이터 백업
스토리지	-	- 데이터 여유공간 확인 및 백업 - 동작상태 점검 - 데이터 백업
KVM 장비	-	- 동작상태 점검
L2 Switch	-	- 동작상태 점검
메인 UTM 장비	-	- 동작상태 점검
공통사항	-	- 로그 확인 등 : 응용 프로그램 오류 디바이스 오류 등 확인 및 수정

4. 프로그램

구 분	통상점검 (연4회 : 4, 7, 8, 10월)	정기점검 (연4회 : 3, 6, 9, 12월)
통합 프로그램	-	- 악취 모니터링 정상 동작 확인 및 수정 - 기상 모니터링 정상 동작 확인 및 수정 - CCTV 모니터링 정상 동작 확인 및 수정 - 경보 정상 동작 확인 및 수정 - 보고서 출력 후 센서 값 이상 내역 확인 및 수정 등
악취모델링 프로그램	-	- 모델링 정상동작 확인 및 오류수정 - 로그파일 확인하여 비정상 모델링 여부 확인 및 오류수정 - 최대기한 지난 모델링 결과 파일 백업 또는 삭제
기상모델링 프로그램	-	- 기상모델링 정상동작 확인 및 오류수정 - 로그파일 분석하여 비정상 모델링 여부 확인 및 수정 - 최대기한 지난 모델링 결과파일 백업 또는 삭제
악취 DB 프로그램	-	- 데이터베이스 정상 동작 여부 확인 및 수정 - 데이터 테이블 내용 중 오류 내용 확인 및 삭제 - 데이터 리프로세싱(필요한 경우 : 센서 값 불일치 등)
기존 데이터 에이젼트 프로그램	-	- 모니터링 정상 동작 확인 및 수정 - 경보 정상 동작 확인 및 수정 - 보고서 출력 후 센서 값 이상 내역 확인 및 수정
데이터 베이스	-	- 데이터베이스 정상 동작 여부 확인 및 수정 - 데이터 테이블 내용 중 오류 내용 확인 및 삭제 - 데이터 리프로세싱(필요한 경우 : 센서 값 불일치 등) - 데이터 백업
미들웨어 소프트웨어	-	- 사이트별(악취, 기상, 측정소, 이동식 등) 데이터 수신 확인 : 패킷 분석을 통한 확인 및 오류 수정 - 미들웨어 로그 확인 : 오작동 확인 및 수정, 최대 기한 지난 로그 삭제 등

<별지 1호 서식>

통상점검 보고서

(악취․미세먼지․기상 측정기, CCTV)

설치장소명			관리 NO
			확 인 자
점 검 일 자			점 검 자
구분	점 검 항 목	점검결과		비고
각 명칭별 분류	“유지․보수관리 점검항목기준 적용”
기타의견 및 비고

<별지 2호 서식>

정기점검 보고서

(대기감시시스템 상황실, 서버 및 프로그램)

설치장소명		관리 NO
측정기 명		점검일자
MODEL명		확 인 자
기기번호		점 검 자
구 분	점 검 항 목	동 작 상 태
각 명칭별 분류	“유지․보수관리 점검항목기준 적용”
점검결과
기타의견 및 비고

<별지 3호 서식>

긴급점검 보고서

(대기감시시스템 상황실, 악취․미세먼지․기상 측정기, CCTV, 서버 및 프로그램)

설치장소명				관리 NO
				MODEL
측 정 기				제 조 번 호
접 수 일 시
조치완료일시
점검 일자	고 장 내 용		조 치 내 용 및 결 과			점 검 자 확 인 자
기타의견 및 비고